浙江新安国际医院DSA射线装置应用项目（扩建）

竣工环境保护验收专家评审意见

2024年11月22日，根据国务院《建设项目环境保护管理条例》，浙江新安国际医院组织验收组对浙江新安国际医院DSA射线装置应用项目（扩建）进行了竣工环境保护验收。参加验收的单位及人员有嘉兴嘉卫检测科技有限公司（监测单位）、特邀专家（名单附后）。验收组听取了浙江新安国际医院对该项目环境保护执行情况的汇报及嘉兴嘉卫检测科技有限公司对项目竣工验收监测情况的介绍，并进行了现场检查，审阅核实了有关材料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模

项目建设地点：嘉兴市秀洲区洪兴西路2369号浙江新安国际医院门诊楼一层技能中心DSA机房

建设项目性质：扩建

（二）建设过程及环保审批情况

环评文件编制单位：杭州环科环保咨询有限公司

环评文件审批部门：嘉兴市生态环境局

审批时间：2024年1月10日

审批文号：嘉环秀辐建〔2024〕1号

辐射安全许可证编号：浙环辐证〔F4080〕，2024年06月21日

（三）投资情况

项目实际总投资：1000万元

环保投资：80万元

（四）验收范围

本次验收的范围为嘉环秀辐建〔2024〕1号批复的位于嘉兴市秀洲区洪兴西路2369号浙江新安国际医院门诊楼一层技能中心DSA机房，项目内容为扩建1台DSA。

二、工程变动情况

本项目实际建设未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

本项目涉及的射线装置机房采用了现浇混凝土、铅板和铅玻璃进行辐射防护的屏蔽，屏蔽情况如下：东墙和南墙为20 cm轻质砖+3 mm铅板、西墙和北墙为镀锌方管+3 mm铅板、防护门（4扇）均内衬4 mm铅板、观察窗为20 mm厚铅玻璃、顶棚为12 cm混凝土+2 cm硫酸钡板、地坪为20 cm混凝土。针对个人防护用品配备了铅衣5件、铅帽5个、铅围裙5件、铅围脖5个、铅屏风1件和铅眼镜5副。

本项目落实了环境影响评价制度和竣工环境保护验收，设置了辐射安全管理机构，制定了安全防护和环境保护规章制度，建立了事故应急预案，环境影响报告表和批复文件提出的污染防治设施和措施已落实。

四、环境保护设施调试效果

2024年9月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2024年9月20日、11月20日对项目射线机房开展了现场验收监测，主要结论如下：

验收监测期间，本项目DSA周围辐射环境监测结果满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关规定。核算结果表明，该项目辐射工作人员年受照剂量和公众年受照剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）的要求。

五、验收结论

经检查，项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，验收监测报告结论可信。验收组认为该项目已具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护先行验收。

验收组：

2024年11月22日